Nazwa placówki/pieczątka …………………………….

Procedura dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku.

Procedura dotyczy zasad postępowania podczas procesu ręcznego lub maszynowego dezynfekcji i mycia skażonych narzędzi oraz sprzętu wielokrotnego użytku w praktykach lekarskich, stomatologicznych, laryngologicznych lub zakładach opieki zdrowotnej.

Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury odpowiada lekarz (praktyki lekarskie) lub kierownik zakładu, lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu pracownik.

Zasady postępowania.

Podczas przygotowywania roztworu preparatu oraz w trakcie dezynfekcji i mycia narzędzi, osoba wykonująca te czynności powinna posiadać środki ochrony osobistej: fartuch, rękawice, okulary ochronne, maskę na twarz.

A.	Przygotowanie roztworu preparatu dezynfekcyjnego.

Do wanny lub innego pojemnika odmierzamy zimną wodę wodociągową w objętości odpowiedniej do przewidywanej ilości narzędzi. Następnie przygotowujemy roztwór roboczy wybranego preparatu, w stężeniu odpowiadającemu planowanemu czasowi dezynfekcji.

Na wannie lub innym pojemniku do dezynfekcji umieszczamy informację dotyczącą nazwy preparatu, stężenia, czasu przygotowania roztworu, ew. nazwisko osoby przygotowującej.

Preparaty do dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego stosowane w placówce:

Informacje o stosowanych preparatach do dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego wraz z instrukcją przygotowywania roztworów dołączone zostały do procedury.

B.	Dezynfekcja.

1.	Bezpośrednio po użyciu należy umieścić narzędzia w przygotowanym roztworze preparatu dezynfekcyjnego (narzędzia rozkładane wkładamy rozłożone).

- Narzędzie umieszczać w roztworze ostrożnie, unikając rozchlapywania płynu.

- Narzędzia powinny być całkowicie zanurzone, luźno leżeć w roztworze; usunąć pęcherze powietrza.

- Zakryć pojemnik pokrywką.

- Po upływie zalecanego (wybranego) czasu działania wyjąć narzędzia z roztworu i wypłukać wodą o jakości co najmniej wody pitnej.

C.	Mycie.

1.	Mycie ręczne przeprowadzać (zaznacz postępowanie w twojej placówce):

□	w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach w zlewozmywaku 2-komorowym

□	w wydzielonym do tego celu zlewozmywaku 2-komorowym znajdującym się 
w gabinecie

- Narzędzia myć pojedynczo, w ciepłej wodzie, stosując szczotki przeznaczone wyłącznie do tego celu.

- Po zakończeniu mycia użyte szczotki należy zdezynfekować, wypłukać i wysuszyć.

- Narzędzia wypłukać (patrz wyżej) i osuszyć.

- Dezynfekcja i mycie w myjce ultradźwiękowej.

- Umieścić narzędzia w przygotowanym roztworze preparatu myjąco-dezynfekcyjnego w myjce ultradźwiękowej (narzędzia rozkładane wkładamy rozłożone).

- Narzędzie umieszczać w roztworze ostrożnie, unikając rozchlapywania płynu.

- Narzędzia powinny być całkowicie zanurzone.

- Zakryć pojemnik myjki ultradźwiękowej pokrywką i uruchomić myjkę (czas mycia i dezynfekcji według informacji zawartej na opakowaniu preparatu lub na ulotce informacyjnej).

- Po upływie zalecanego (wybranego) czasu działania wyjąć narzędzia z roztworu 
i wypłukać wodą o jakości co najmniej wody pitnej i osuszyć.

- Po zakończeniu mycia i dezynfekcji narzędzi wylać roztwór z myjki ultradźwiękowej a następnie umyć ją i dezynfekować.

Szczegółowe informacje nt. produktów znajdują się w ulotkach informacyjnych preparatów.

E.	Przygotowanie do sterylizacji.

Suche narzędzia zapakować w rękawy papierowo-foliowe i przekazać do sterylizacji.

Osoba/-y odpowiedzialna/-e za przygotowanie roztworu:

- ……………………………………

- ……………………………………

Osoba odpowiedzialna za proces dezynfekcji i mycia narzędzi:

- …………………………………….