Nazwa placówki/pieczątka ………………………………

Procedura dezynfekcji i mycia obrotowych narzędzi stomatologicznych.

Procedura dotyczy zasad postępowania podczas procesu jednoczesnej dezynfekcji i czyszczenia skażonych precyzyjnych narzędzi obrotowych takich jak: wiertła, frezy kostne ze stali, diamentów, narzędzi ściernych polerujących (gumki silikonowe, płytki ceramiczne, narzędzia do leczenia kanałowego) w praktykach stomatologicznych oraz zakładach opieki zdrowotnej.

Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury odpowiada lekarz (praktyki stomatologiczne) lub kierownik zakładu, lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu pracownik.

Zasady postępowania.

Podczas przygotowywania preparatu, dezynfekcji i myciu narzędzi, osoba wykonująca te czynności powinna posiadać środki ochrony osobistej: fartuch, rękawice, okulary ochronne, maskę na twarz).

A.	Przygotowanie preparatu dezynfekcyjnego

Do wanienki lub innego pojemnika z sitem wlewamy preparat lub przygotowany roztwór przeznaczony do dezynfekcji obrotowych narzędzi stomatologicznych w objętości odpowiedniej do przewidywanej ilości narzędzi.

Na pojemniku do dezynfekcji umieszczamy informację dotyczącą nazwy preparatu, stężenia,

czasu przygotowania roztworu oraz, ewentualnie, nazwisko osoby przygotowującej.

Informacje o stosowanych  preparatach do dezynfekcji obrotowych narzędzi stomatologicznych wraz z instrukcją przygotowywania roztworów dołączone są do niniejszej procedury.

Szczegółowe informacje nt. produktów znajdują się w ulotkach informacyjnych preparatów.

B.	Dezynfekcja i czyszczenie

- Bezpośrednio po użyciu należy umieścić narzędzia w pojemniku z preparatem.

- Narzędzia powinny być całkowicie zanurzone, luźno leżeć w roztworze.

- Zakryć pojemnik pokrywką.

- Po upływie określonego czasu działania wyjąć narzędzia z roztworu poprzez wyjęcie sitka i wypłukać wodą o jakości co najmniej wody pitnej oraz natychmiast osuszyć.

- Ewentualnie pozostałe widoczne zanieczyszczenia usunąć szczoteczką, a dezynfekowane narzędzie zanurzyć powtórnie w preparacie - należy powtórzyć procedurę.

C.	Mycie.

1.	Mycie ręczne przeprowadzać (zaznacz postępowanie w twojej placówce):

□	w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach w zlewozmywaku 2-komorowym

□	w wydzielonym do tego celu zlewozmywaku 2-komorowym znajdującym się 
w gabinecie

- Narzędzia myć pojedynczo, w ciepłej wodzie, stosując szczotki przeznaczone wyłącznie do tego celu.

- Po zakończeniu mycia użyte szczotki należy zdezynfekować, wypłukać i wysuszyć.

- Narzędzia wypłukać (patrz wyżej) i osuszyć.

- Dezynfekcja i mycie w myjce ultradźwiękowej.

- Umieścić narzędzia w przygotowanym roztworze preparatu myjąco-dezynfekcyjnego w myjce ultradźwiękowej.

- Narzędzie umieszczać w roztworze ostrożnie, unikając rozchlapywania płynu.

- Narzędzia powinny być całkowicie zanurzone.

- Zakryć pojemnik myjki ultradźwiękowej pokrywką i uruchomić myjkę (czas mycia i dezynfekcji według informacji zawartej na opakowaniu preparatu lub na ulotce informacyjnej).

- Po upływie zalecanego (wybranego) czasu działania wyjąć narzędzia z roztworu 
i wypłukać wodą o jakości co najmniej wody pitnej i osuszyć.

- Po zakończeniu mycia i dezynfekcji narzędzi wylać roztwór z myjki ultradźwiękowej a następnie umyć ją i dezynfekować.

E.	Przygotowanie do sterylizacji.

Suche obrotowe narzędzia stomatologiczne zapakować w rękawy papierowo-foliowe pojedynczo pakowane lub w pakiety (np. kilka wierteł, endoboks) przeznaczone dla jednego pacjenta i przekazać do sterylizacji.

Osoba/-y odpowiedzialna/-e za przygotowanie roztworu:

- ……………………………………

- ……………………………………

Osoba/-y odpowiedzialna/-e za proces dezynfekcji i mycia narzędzi:

- …………………………………….

- …………………………………….