Nazwa placówki/pieczątka ……………………………..

Procedura dezynfekcji i sterylizacji końcówek stomatologicznych

Procedura dotyczy zasad postępowania ze skażonymi końcówkami stomatologicznymi: turbina kątnicą, prostnicą w praktykach stomatologicznych oraz zakładach opieki zdrowotnej.

Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury odpowiada lekarz (praktyki stomatologiczne) lub kierownik zakładu, lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu pracownik.

Zasady postępowania.

1) Końcówki stomatologiczne podczas pracy w jamie ustnej pacjenta mają bezpośredni kontakt 
z materiałem zakaźnym (ślina, krew, tkanki). Powinno więc postępować tak, aby dla każdego pacjenta pobrać nowe, sterylne końcówki. Ilość końcówek w gabinecie powinna zapewnić przestrzeganie tej zasady.

- Preparaty do dezynfekcji końcówek stomatologicznych stosowane w placówce.

Informacje o stosowanych preparatach do dezynfekcji końcówek stomatologicznych dołączona jest do procedury.

Szczegółowe informacje nt. produktów znajdują się w ulotkach informacyjnych preparatów.

B.	Technika dezynfekcji.

- Bezpośrednio po zakończeniu pracy końcówkę oczyścić wstępnie poprzez przetarcie chusteczką dezynfekcyjną, nasączoną roztworem alkoholu lub gazikiem nasączonym gotowym do użycia roztworem alkoholowym.

- Następnie obficie spryskać końcówkę preparatem z gotowym do użycia roztworem alkoholowym i odczekać (według informacji podanej na opakowaniu lub ulotce preparatu) w celu zadziałania preparatu.

- Przetrzeć końcówkę gazikiem nasączonym wodą, najlepiej destylowaną.

- Zabezpieczyć końcówkę olejem parafinowym lub nasmarować w urządzeniu do automatycznego smarowania końcówek.

C.	Sterylizacja.

- Końcówkę umieścić w opakowaniu papierowo-foliowym, wkładając do wnętrza pakietu wskaźnik skuteczności sterylizacji.

- Ustawić autoklaw na cykl pakietowy i przystąpić do sterylizacji.

- Po zakończeniu procesu sterylizacji na pakiecie zanotować datę wykonania sterylizacji i datę ważności.

- Przechowywać w pakietach, luźno ułożone w szufladach.

- Przed następnym użyciem końcówka musi być ponownie naoliwiona.

2) W przypadku braku możliwości dotrzymania warunków zawartych w pkt 1)

Technika dezynfekcji.

- Bezpośrednio po zakończeniu pracy końcówkę oczyścić wstępnie poprzez przetarcie chusteczką dezynfekcyjną, nasączoną roztworem alkoholu lub gazikiem nasączonym gotowym do użycia roztworem alkoholowym.

- Następnie obficie spryskać końcówkę preparatem z gotowym do użycia roztworem alkoholowym i odczekać (według informacji podanej na opakowaniu lub ulotce preparatu) w celu zadziałania preparatu.

- Przetrzeć końcówkę gazikiem nasączonym wodą, najlepiej destylowaną.

- Przetrzeć końcówkę gazikiem nasączonym preparatem do dezynfekcji narzędzi medycznych o szerokim spektrum działania i odczekać (według informacji podanej na opakowaniu lub ulotce preparatu) w celu zadziałania preparatu

- Przetrzeć końcówkę gazikiem nasączonym wodą, najlepiej destylowaną

- Następnie końcówkę obficie spryskać  lub przetrzeć nasączonym gazikiem preparatem z gotowym do użycia roztworem alkoholowym i odczekać (według informacji podanej na opakowaniu lub ulotce preparatu) w celu zadziałania preparatu

- Zabezpieczyć końcówkę olejem parafinowym lub nasmarować w urządzeniu do automatycznego smarowania końcówek.

Osoba/-y odpowiedzialna/-e dezynfekcję i sterylizację końcówek:

1

2

Osoba/-y odpowiedzialna/-e za nadzór i przestrzeganie procedury:
1

2