# Procedura dotycząca podstawowych zasad sterylizacji

Procedura dotyczy zasad postępowania z narzędziami w czasie przygotowywania autoklawu do procesu sterylizacji i przeprowadzenia tego procesu w praktykach stomatologicznych oraz zakładach opieki zdrowotnej.

Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury odpowiada lekarz (praktyki stomatologiczne) lub kierownik zakładu, lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu pracownik.

## I. Narzędzia muszą być:

## - idealnie czyste

## - suche

## - odpowiednio opakowane

## - odpowiednio ułożone w komorze sterylizatora

## II. Parametry sterylizacji muszą być rygorystycznie przestrzegane i udokumentowane, a dokumentacja przechowywana przez 10 lat

## III. Kontrola sterylizacji musi być prowadzona na bieżąco i okresowo

## IV. Warunki przechowywania muszą wykluczać możliwość ewentualnego wtórnego zanieczyszczenia wysterylizowanego materiału

# Jak należy układać zapakowane narzędzia w komorze sterylizatora ?

## Luźno- trzeba koniecznie zapewnić swobodny dostęp pary. Narzędzia opakowane i przeznaczone do dłuższego przechowywania układamy zgodnie z zasadą: papier do papieru, folia do folii-pamiętając o łatwym przenikaniu pary przez warstwę papieru.

## Nie można upychać narzędzi w torebkach-można je zapełnić najwyżej w ¾ objętości. W przeciwnym razie może się nam nie udać wykonanie szczelnego zgrzewu lub nastąpi pęknięcie materiału.

## Bezpieczna odległość między materiałem a zgrzewem zapewniająca prawidłowe zamknięcie torebki

## wynosi 3 cm.

## Warto pamiętać, że komora sterylizatora musi być wypełniona przynajmniej w 1/6 objętości w przeciwnym razie powietrze gromadzi się wokół niewielkiego ładunku i ogranicza dostęp pary.

## Nie dotyczy to nowoczesnych autoklawów klasy B z frakcjonowaną próżnią wstępną.

W miarę możliwości stosować zasadę:

## jeden pacjent = jeden zabieg = jeden zestaw narzędzi

## Narzędzia używane jako uzupełniające lub stosowane sporadycznie należy sterylizować opakowane pojedynczo.

## Bez opakowania można sterylizować wyłącznie 1 zestaw narzędzi, który należy użyć bezpośrednio po wyjęciu ze sterylizatora !

## Nie można sterylizować dużej liczby narzędzi nie opakowanych celem wybierania zestawów z komory sterylizatora.

# Normy dotyczące sterylizacji:

## PN - EN 554 - sterylizacja wyrobów medycznych - walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji parą wodną

## PN - EN 866-1 - biologiczne systemy badania sterylizatorów i procesów sterylizacji - wymagania ogólne

## PN - EN 867-1 - niebiologiczne systemy do stosowania w sterylizatorach - wymagania ogólne

## PN - EN 868-1 - materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobu medycznego przeznaczone do sterylizacji - wymagania ogólne

## PN - EN ISO 14161 - sterylizacja wyrobów medycznych służących ochronie zdrowia - wskaźniki biologiczne

## PN - EN ISO 15882 - sterylizacja wyrobów medycznych służących do ochrony zdrowia - wskaźniki chemiczne

## PN - EN 13060 - podział cykli sterylizacyjnych:

## - cykl B - przeznaczony dla wszystkich opakowanych

## i nie opakowanych narzędzi o różnej nawet skomplikowanej budowie, litych, wgłębionych

## i porowatych

## - cykl N - dla narzędzi litych, nie opakowanych

## - cykl S - ściśle określony przez producenta dla określonego rodzaju narzędzi

# Kontrola procesów sterylizacji parowej

## Wewnętrzna - należy do użytkownika i obejmuje:

## * kontrolę fizyczną

## * kontrolę chemiczną

## * kontrolę biologiczną

## Zewnętrzna - należy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej - obejmuje kontrolę biologiczną

# Częstotliwość kontroli wewnętrznej

## Okresowa - przy użyciu wskaźników biologicznych PN - EN 866 i PN - EN ISO 14161 - informuje o fakcie zabicia drobnoustrojów - spor wyselekcjonowanych szczepów bakterii wysoce opornych na dany czynnik sterylizujący

## - Częstotliwość minimum jeden raz na 6 miesięcy

## * dotyczy każdego sterylizatora

## * dotyczy cykli o różnych parametrach

## * dotyczy kontroli po każdej naprawie lub dłuższej przerwie

## Wynik - po 7 dniach, 48 godzinach, 1-3 godzin

## - ilość zakładanych testów - zależy od pojemności komory sterylizatora:

## gdy < 20 l - dwa testy

## gdy > 20 l - min. 3 testy

## Pakiety ze wskaźnikami umieszcza się po przekątnej komory, w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego tj. tył komory, dolna półka przy drzwiach

## Sporale A - po sterylizacji muszą być poddane inkubacji w czasie 24 godzin, a do momentu przekazania przechowywane w lodówce.

## Testy ampułkowe - muszą być poddane inkubacji do dwóch godzin od procesu

## Częsta kontrola biologiczna jest najpewniejszą metodą kontroli procesu sterylizacji !

# Kontrola wewnętrzna bieżąca:

## - fizyczna - wskazania termometrów, manometrów itp. - dokumentacją jest wydruk - informuje jedynie o pracy urządzenia

## - chemiczna - norma PN - EN 867, PN - EN ISO 15882 - oparta na reakcji chemicznej substancji wchodzących w skład wskaźnika - widoczna jako zmiana barwy - przeprowadzana dla każdego wsadu i dla każdego pakietu.

# Kontrola chemiczna dotyczy:

## *kontroli ekspozycji

## (sprawdziany sterylizacji)

## - sygnalizuje, że opakowanie było poddane sterylizacji ale nie mówi o sterylności jego zawartości - nie wymaga dokumentacji

## * kontrola  wsadu - opakowane wskaźniki chemiczne umieszcza się w różnych punktach komory sterylizatora:

## - pojemność komory < 20 l - dwa wskaźniki

## - pojemność komory > 20 l - min. trzy wskaźniki

## Prawidłowe wybarwienie wskaźników zwalnia wsad do użycia

## Wyniki tej kontroli dokumentowane w miejscu sterylizacji

## *kontrola  pakietu, zestawu

## – wszystkie pakiety stanowiące wsad sterylizatora powinny posiadać dowód penetracji pary wodnej do wnętrza pakietu !

## * kontrola sprzętu-EN 554

# Norma PN-EN ISO 11140-1:2006 wskaźniki niebiologiczne do kontroli sterylizacji

## Klasa 1- wskaźniki procesu, najczęściej są umieszczane na zewnątrz opakowań.

## Klasa 2- wskaźniki do badań specjalnych

## ( Bowie&Dick test, PCD,STF…)

## Klasa 3- wskaźniki jednoparametrowe zaprojektowane na jeden z krytycznych parametrów

## Klasa 4- wskaźniki wieloparametrowe, zaprojektowane na dwa lub więcej krytycznych parametrów

## Klasa 5- wskaźniki zintegrowane zaprojektowane tak, aby reagować we wszystkich przypadkach przekroczenia parametrów krytycznych poza określony zakres cykli sterylizacji.

## Klasa 6-wskaźniki emulacyjne-reagują na wszystkie parametry krytyczne w zakresie wartości cyklu sterylizacji, jaki został ustalony na podstawie wybranych cykli sterylizacyjnych. Zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.

# Program zapewnienia jakości  procesu  sterylizacji

## KONTROLA WSADU-   KAŻDY CYKL-  TEST BIOLOGICZNY LUB CHEMICZNY

## KONTROLA PAKIETU-   KAŻDY PAKIET- WSKAŹNIK WIELOPARAMETROWY LUB INTEGRUJĄCY

## KONTROLA SPRZĘTU-   KAŻDEGO DNIA-   TEST BOWIE- DICK’A LUB ALTERNATYWNY (min klasy 4)

## KONTROLA EKSPOZYCJI- KAŻDY PAKIET-  TAŚMY, METKI itp.

## REJESTROWANIE KONTROLI CYKLI

## OZNAKOWANIE KAŻDEGO PAKIETU W CELU REJESTRACJI-  KARTY CYKLU, METKI, KSIĘGI KONTROLNE

# Dokumentacja procesu sterylizacji

## Powinna być przechowywana przez 10 lat.

## Prawidłowa dokumentacja jest konieczna w przypadku roszczeń pacjentów, w celu udowodnienia prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji.

## - Prowadzona dla każdego sterylizatora obejmuje:

## * data sterylizacji

## * nr kolejny cyklu w danym dniu

## * parametry cyklu - jeśli jest możliwość- przedstawienie wydruku parametrów w czasie cyklu pracy

## * wyniki kontroli chemicznej wsadu z zaznaczeniem miejsca rozmieszczenia testów w komorze, z zaznaczeniem ich prawidłowego wybarwienia

## * podpis osoby zwalniającej wsad do użycia

## * wyniki okresowej kontroli biologicznej

## - Dokumentacja kontroli pakietu, zestawu prowadzona osobno - np. w karcie pacjenta obejmuje:

## * datę sterylizacji

## * datę użycia materiału sterylnego

## * zaznaczenie prawidłowego wybarwienia testu

Osoba/-y odpowiedzialna/-e  za proces setrylizacji:

1

2

Osoba/-y odpowiedzialna/-e za nadzór i przestrzeganie procedury:
1

2